## 医用画像管理システム等
管理番号 |  |  |  | 機能要件 | ベンダー回答欄
[5 empty] | 対応状況 | 備考
1 |  |  |  | 放射線画像診断支援システム(PACS)
1 | 1 |  |  | 基本的要件
1 | 1 | 0 | 1 | 職員がストレスなく業務を行うため、画面遷移やデータ登録に係るレスポンスが概ね2秒以内に保たれること。経年やデータ量増加に伴うレスポンス低下が発生しないしくみ有する、万が一レスポンス低下が発生した場合に改善対応に取り組めるなど、レスポンスを担保するための継続的な対応が行えること。
1 | 1 | 0 | 2 | 各放射線画像診断装置から発生するDICOM(ver.3.0)規格の7年間分の画像データをオリジナルで管理運用できること。
1 | 1 | 0 | 3 | 電子保存の三原則における「真正性」に基づき、当院の運用管理規程に基づき診断に用いた確定画像が改ざんされることなく診断当時と同様に読み出せること。また、個人情報保護とセキュリティーの確保が可能な機能を有すること。
1 | 1 | 0 | 4 | 電子保存の三原則における「保存性」に基づき、運用必要相当分のオリジナル画像データを安定的に保存すること。
1 | 1 | 0 | 5 | 電子保存の三原則における「見読性」に基づき、標準規格DICOM(ver.3.0)に対応したさまざまな画像表示装置にて、画像保存装置内の画像表示ができること。また、モニタの劣化が読影・診断の妨げとならないために、標準規格DICOM(ver.3.0)Part14に基づき定期的にこれらを測定・補正・管理し、フイルムと同等の見え方を維持する機能を有すること。
1 | 1 | 0 | 6 | 病院情報システム（HIS）より放射線部門システム（RIS）を経由して検査オーダ情報を取り込み、画像データ属性と合わせてデータベース化され、診療サイドの目的ごとに簡易に検索できる環境を提供できること。
1 | 1 | 0 | 7 | 画像サーバ及びこれにかかわるインフラは、ハードの必要な部分は冗長化を行うこと。
1 | 1 | 0 | 8 | 管理されている全ての画像（オリジナル画像）が、院内全ての端末に対してオンデマンド表示できること。
1 | 1 | 0 | 9 | システム稼働後の機器連携費用を低減するため、標準化された連携機能を有し容易に新機器との連携が可能な拡張性を有すること。
1 | 1 | 0 | 10 | 2025年7月に確実に本稼働を迎えられるシステムであること。
1 | 1 | 0 | 11 | 障害が起こっても、数秒～数分以内に自動的に待機系に切り替わるなど、業務に影響を与えるシステムダウンを回避するしくみを有すること。
1 | 1 | 0 | 12 | 現行システムの全データを機械的に移行することが可能であり、新システムに於いて過去データの参照に支障を来たさないこと。1.1.0.10に記載の本稼働迄に、移行作業が確実に完了すること。
1 | 1 | 0 | 13 | 別添の機器一覧表に記載した、既存のモダリティとの接続を行うこと。モダリティメーカー側の作業に係る費用も、見積りに含めること。
1 | 1 | 0 | 14 | 同時期に稼働する、電子カルテシステムをはじめとした基幹システムとの連携を行うこと。電子カルテの画像・レポート等統合管理機能が効率的に運用できるよう対応すること。
1 | 1 | 1 |  | 適用
1 | 1 | 1 | 1 | プロジェクト遂行上必要な情報は、基幹システムベンダーと密に連携し共有を図ること。
1 | 1 | 1 | 2 | 部門向けの操作研修を計画・開催すること。なお、診療科向けに必要な操作説明については、基幹システム側で計画する操作研修にて併せて行えるよう、これに協力すること。
1 | 1 | 1 | 3 | 部門向けの運用テストを計画・開催すること。なお、全体リハーサルは基幹システム側で計画するが、これに協力し対応すること。
1 | 1 | 1 | 4 | 部門に設置する機器のレイアウトやモニター配置等、ファシリティマネイジメントについて対応すること。
1 | 1 | 1 | 5 | システム移行計画の策定に於いて、基幹システムベンダーと綿密に調整の上、確実かつ極力システム停止時間を短縮可能な計画策定を行うこと。
1 | 1 | 1 | 6 | 新システムの稼働時には、立会い対応を行うこと。基本的に1週間は、放射線部門及び診療科からの問合せに対して、迅速に現場対応が可能な体制を整備すること。
1 | 1 | 1 | 7 | 要件定義フェーズの成果物として、次の資料を納品すること。 ・システム要件定義書
1 | 1 | 1 | 8 | 設計フェーズの成果物として、次の資料を納品すること。 ・外部設計書、及び内部設計書 ・システムパラメータ定義書 ・システム連携図 ・ネットワーク配線図 ・ハードウェア配置図 ・運用設計書（ジョブ、バックアップ、稼動監視等）
1 | 1 | 1 | 9 | 構築フェーズの成果物として、次の資料を納品すること。 ・データ移行実施計画書及び結果報告書 ・テスト実施計画書及び結果報告書
1 | 1 | 1 | 10 | システム移行フェーズの成果物として、次の資料を納品すること。 ・ユーザ操作マニュアル ・システム管理者マニュアル ・システム運用マニュアル（ジョブ監視、マスタ変更手順等、運用手順に係る説明書一式） ・バックアップ・リストアマニュアル ・ハードウェア・ソフトウェア一覧
1 | 1 | 1 | 11 | 上記の他、次の成果物を納品すること。 ・各会議体議事録
1 | 1 | 2 |  | 監視
1 | 1 | 2 | 1 | サーバの稼働状況監視を行うための環境設備を導入すること。エラーや障害を検知した場合、病院職員が容易にそれを把握できること。
1 | 1 | 2 | 2 | 読影用端末に、リモート接続でメンテナンスや閲覧ができるしくみを導入すること。
1 | 1 | 2 | 3 | 監視は、24時間365日行うための環境設備を導入すること。
1 | 1 | 2 | 4 | 障害などの早期対応が可能なよう、院外からのリモート保守を可能とする環境設備を導入すること。その際、適切な情報セキュリティ対策を講じた回線・接続方式を提案し、当院と協議の上導入すること。
1 | 1 | 3 |  | その他
1 | 1 | 3 | 1 | 次期医療情報システムが、当院にとって最適なものになるよう、当院に対して積極的な提案を心掛け業務を遂行すること。
1 | 1 | 3 | 2 | 本業務終了後に、ソフトウェア及びハードウェア、成果物等に瑕疵が見つかった場合は、受託者は速やかに当院の指示に基づき瑕疵の修正を行うこと。なお、本修正作業に要する費用は、すべて受託者の負担によるものとする。
1 | 1 | 3 | 3 | 業務の遂行上必要と認められるもので、仕様書の解釈に疑義を生じた事項、並びに仕様書に明記していない事項については、当院と協議の上決定すること。
1 | 2 |  |  | 画像サーバ
1 | 2 | 1 |  | 画像サーバ ハードウエア仕様
1 | 2 | 1 | 1 | 磁気ディスク容量はRAID構成でホットスペアを除くRAID容量64TB（画像容量320TB）以上であること。
1 | 2 | 1 | 2 | 既設モダリティとPACSとの既設接続環境を鑑み、IP継承が可能な機能を有すること。
1 | 2 | 1 | 3 | データ保存容量が足りなくなった際には、容易に追加できること。
1 | 2 | 2 |  | 画像(データベース)サーバ基本機能
1 | 2 | 2 | 1 | DICOM規格（Ver3.0）に準拠し、下記のサービスクラスをサポートしていること。
1 | 2 | 2 | 2 | Send AE
1 | 2 | 2 | 3 | CR/DR/CT/MR/SC/NM/US/US-MultiFrame/XA/RF/RT/MG/DX/ PET/OT/SR
1 | 2 | 2 | 4 | Storage AE
1 | 2 | 2 | 5 | CR/DR/CT/MR/SC/NM/US/US-MultiFrame/XA/RF/RT/MG/DX/ PET/OT/SR
1 | 2 | 2 | 6 | Query/retrieve Service Class User AE
1 | 2 | 2 | 7 | Study Root Query/Retrieve Information Model Find
1 | 2 | 2 | 8 | Study Root Query/Retrieve Information Model Move
1 | 2 | 2 | 9 | Query/retrieve Service Class Provider AE
1 | 2 | 2 | 10 | Patient Root Query/Retrieve Information Model Find
1 | 2 | 2 | 11 | Patient Root Query/Retrieve Information Model Move
1 | 2 | 2 | 12 | Study Root Query/Retrieve Information Model Find
1 | 2 | 2 | 13 | Study Root Query/Retrieve Information Model Move
1 | 2 | 2 | 14 | 画像管理サーバで管理された画像データは、画像読影ワークステーションのハードディスクを経由せずメモリに直接展開され、高速の画像表示が行えること。
1 | 2 | 2 | 15 | DICOMに準拠した各画像診断装置（CT,MRI,CR,DSA,DR,RI,3Dワークステーション,フイルムデジタイザー等）からのオリジナル画像をDICOM Applicationサーバを経由し、可逆圧縮処理された画像をデータベースに登録し、ストレージ装置に保存できること。
1 | 2 | 2 | 16 | データベースソフトはSybase相当以上の機能を有し、HIS/RISからのオーダ情報をオンラインにて取り込み、画像データと共に統合データベースを構築できること。またオーダ内容でフィルタリングした検索リスト（依頼科、モダリティ、検査日等）を画像読影ビューワ側に提供できる機能を有していること。
1 | 2 | 2 | 17 | 検査装置から受信した画像データとRISから受信したデータのオーダ番号と患者IDが一致した場合、画像データのヘッダ情報を放射線システムから取得したデータをもとに作成できること。
1 | 2 | 2 | 18 | イベントログが管理され、システムのセキュリティー管理が可能なこと。
1 | 2 | 2 | 19 | IHEのSWFインテグレーションプロファイルを提供すること。
1 | 2 | 2 | 20 | IHEのPIRインテグレーションプロファイルを提供すること。
1 | 2 | 2 | 21 | IHEのARIのインテグレーションプロファイルを提供すること。
1 | 2 | 2 | 22 | 24時間365日稼働可能なシステムであること。週１回等、定期的な再起動等が必要なシステムの場合にはその頻度を明記すること。
1 | 2 | 2 | 23 | 定期的なバージョンアップ等でシステムが停止する想定の場合、その頻度を明記すること。
1 | 2 | 2 | 24 | サーバは冗長化構成となっており、一方サーバに障害が発生した際に、もう一方のノードにフェールオーバーされ、システムの停止を最小限にできること。
1 | 2 | 2 | 25 | サーバ間のフェールオーバーは、自動的に行えること。
1 | 2 | 2 | 26 | 障害等によりフェールオーバーされて切り離されたサーバは、障害等からの復旧後、そのまま待機系サーバとして運用できること。
1 | 2 | 3 |  | DICOM アプリケーションサーバ機能
1 | 2 | 3 | 1 | DICOM通信プロトコルを使用し画像の受信、送信、検索、取得を行うこと。
1 | 2 | 3 | 2 | 受信した画像を約1/2以下の可逆圧縮に変換する機能を有すること。
1 | 2 | 3 | 3 | 圧縮した画像をデータベースへ登録し、ストレージサーバに格納すること。
1 | 3 |  |  | 画像読影用ワークステーション
1 | 3 | 1 |  | 画像読影用端末ハードウエア仕様
1 | 3 | 1 | 1 | 画像読影ワークステーションは次の仕様を満たす全７式を今回調達をすること。
1 | 3 | 1 | 2 | 端末のスペックは、以下と同等以上の性能を有すること。 ・CPU：Intel社製Core i5-14500 ・メモリ：32GB ・ストレージ：512GB SSD
1 | 3 | 1 | 3 | DVD-RＷドライブ相当を有すること。
1 | 3 | 1 | 4 | ディスプレイは3M2面相当を6式、5M2面相当を１式の構成とする。対角29.8型以上、解像度2,560×1,600P以上で、最大750cd/㎡以上の輝度、1100：1以上のコントラスト比を有し、アンチグレア層有り液晶パネルが搭載されているカラーモニターであること。なお、設置レイアウトは当院と協議の上、決定できること。
1 | 3 | 1 | 5 | 1.3.1.4で指定した他に、各端末にレポート記載用のモニタ・過去画像リストの表示用モニタを備えること。 ただし、高精細モニタ内に過去画像リストを表示し、簡便に表示オンオフを切り替えられるなど、ストレス無く過去画像にアクセス出来る場合には、過去画像リストの表示用モニタはなくてもよい。
1 | 3 | 1 | 6 | USB日本語スタンダードキーボード、 USB光学式スクロールマウスを有すること。
1 | 3 | 1 | 7 | 1000Baseまたは100BaseのEthernetインターフェースを有すること。
1 | 3 | 1 | 8 | OSは、Microsoft社製Windows10相当以上の機能を有すること。
1 | 3 | 1 | 9 | 160mm*170㎝の大きさの机に読影用モニタ、電子カルテ用モニタ、レポート用モニタ、PC本体、キーボード等を全て設置可能であること。なお、PC本体を床置きにする場合はラック等で保護すること
1 | 3 | 2 |  | 画像読影用ビューワ機能
1 | 3 | 2 | 1 | 薬事法に基づき薬事承認番号を取得していること。
1 | 3 | 2 | 2 | アプリケーションを起動した状態で一定時間を放置すると自動的にログアウトする機能を有すること。
1 | 3 | 2 | 3 | ユーザー毎に・メインメニュー・シリーズメニュー・ツールバーの表示順・非表示等のレイアウトを設定ができること。
1 | 3 | 2 | 4 | 画像表示ウインドウ内に表示された対象患者の過去検査画像リストが表示され、目的の検査選択できること。
1 | 3 | 2 | 5 | 過去検査画像リストはグループ化された部位・検査モダリティでフィルタリングできること。
1 | 3 | 2 | 6 | 選択された検査のシリーズごとのサムネイル画像が表示できること。
1 | 3 | 2 | 7 | サムネイル画像のサイズ・表示位置をユーザーごとに変更できること。
1 | 3 | 2 | 8 | サムネイル画像の表示をユーザーが任意にオン・オフすることができること。
1 | 3 | 2 | 9 | サムネイル画像は画像表示エリアで表示された画像に連動して、同じ画像がページング表示できること。
1 | 3 | 2 | 10 | サムネイルにマウスを移動することなくアクティブウィンドウ上でスタディ、シリーズの切替ができること。
1 | 3 | 2 | 11 | スタック表示は全て独立したウインドウによって任意の位置にや大きさで表示可能であること。
1 | 3 | 2 | 12 | 同一患者の複数検査および異なる患者の複数検査の比較表示ができること。
1 | 3 | 2 | 13 | サムネイル画像をドラッグ＆ドロップすることにより、画像表示エリアの任意の表示位置に画像を表示させることができること。
1 | 3 | 2 | 14 | サムネイル画像上にバーチャルモニタを表示し任意の場所を指定することで、画像表示エリアの任意の表示位置までドラッグ＆ドロップせずに画像を表示することができること。
1 | 3 | 2 | 15 | モダリティ別にウインドウ・レベルをあらかじめ登録でき、ワンタッチで切り替えることができること。
1 | 3 | 2 | 16 | マウス操作にてウインドウ・レベルを変更できること。また、各ボタンの機能をユーザー単位で登録可能であること。
1 | 3 | 2 | 17 | あらかじめ設定されている拡大率にワンタッチで画像拡大できること。
1 | 3 | 2 | 18 | マウス操作にて画像の拡大中心設定と連続した拡大機能・画像のパンが同時にできること。
1 | 3 | 2 | 19 | 複数シリーズで自動位置設定でのページング機能の同期ができること。また、手動位置修正を行った相対位置でのページング機能の同期ができること。
1 | 3 | 2 | 20 | 複数検査複数シリーズで3次元の形態情報による自動位置あわせ設定でのページング機能の同期ができること.
1 | 3 | 2 | 21 | 階調、ページングのマウス感度を変更できること。
1 | 3 | 2 | 22 | DICOMマルチフレームの画像を表示する際にDICOMタグに保存されたフレームレートにて自動的に再生することができること。画像や端末などの要因で再生速度が異なる等の制約が無いこと。
1 | 3 | 2 | 23 | 画像の上下・左右・白黒反転ができること。
1 | 3 | 2 | 24 | スライス位置を表示するリファレンスラインを表示できること。
1 | 3 | 2 | 25 | 選択したキー画像に矢印・アノテーションを添付して保存できること。
1 | 3 | 2 | 26 | レイアウト設定は、モダリティ・撮影シーケンスごと等で複数設定できること。
1 | 3 | 2 | 27 | ディフォルトの画像表示形式及びレイアウトがユーザーごとに設定できること。
1 | 3 | 2 | 28 | 部位コードのグルーピング対応ができるようにすること。これにより、過去検査リスト上で同一グループ（同一検査種・同一部位）の検査だけを絞り込んで表示することができること、また、今回検査と同時に前回検査を自動で開く際に、同一グループの検査だけを表示することができること。
1 | 3 | 2 | 29 | 2点間距離・2線間角度・ポイント計測値ができること。
1 | 3 | 2 | 30 | 計測結果表示とアノテーションのフォント、フォントサイズ、フォントの色が変更可能であること。
1 | 3 | 2 | 31 | 矢印・円表示・楕円表示・テキスト入力ができること。
1 | 3 | 2 | 32 | 元画像の重ね合わせを行い設定されたスライス厚での平均値・最大値・最小値画像表示ができること。
1 | 3 | 2 | 33 | CR画像において心胸郭比の計測ができ、自動で4点位置を設定するサポート機能を有すること。
1 | 3 | 2 | 34 | 椎体、椎間腔にラベルアノテーションを追加し、保存することができること。
1 | 3 | 2 | 35 | CD-R等の可搬媒体にDICOMデータを書き出すことができること。
1 | 3 | 2 | 36 | 任意の断面、角度、でのMPR、MIP画像を端末上で再構成し、表示できること。
1 | 3 | 2 | 37 | MPR、MIP処理した画像をサーバに保存できること。
1 | 3 | 2 | 38 | MPRはカーブドのモードが選択可能であること。
1 | 3 | 2 | 39 | MPR画像において距離、角度の計測が可能であること。
1 | 3 | 2 | 40 | MPR画像において関心領域のCT値の平均及び標準偏差が表示できること。
1 | 3 | 2 | 41 | MPR画像において任意の断面画像のスライス数、スライススペーシング、スライス厚の設定ができること。
1 | 3 | 2 | 42 | MIP画像において選択した任意の領域を切り取り削除することができること。
1 | 3 | 2 | 43 | 再構成したMPRおよびMIP画像を元の検査に新たなシリーズとして追加し、サーバに保存することができること。
1 | 3 | 2 | 44 | 同一患者の複数検査、及び異なる患者の複数検査の比較表示ができること。その際、検査日や患者の違いが分かるように表示されること。
1 | 3 | 2 | 45 | レイアウト設定は、モダリティー・撮影シーケンスごとなどで複数設定できること。同一モダリティーでも、検査部位（検査種）ごとに設定できること。
1 | 3 | 2 | 46 | デフォルトの画像表示形式及びレイアウトが、ユーザーごとに設定できること。
1 | 3 | 2 | 47 | スライス厚の異なる複数のシリーズを比較読影する時に、スライス位置を自動的に計算し同期ページングする機能を有すること。
1 | 3 | 2 | 48 | レポート上に貼り付けたキー画像からビューワを呼出し、キー画像と同一のスライス画像を表示可能であること。
1 | 3 | 2 | 49 | PACSの読影状態を保存し、簡便にビューワの任意の画像レイアウト状態を復元させることが可能であること。
1 | 3 | 2 | 50 | 検査リストで選択した検査のシリーズ情報（シリーズ番号、シリーズ記述など）をリストで表示する機能を有すること。
1 | 3 | 2 | 51 | ページング機能の同期を行った際は、その後何れの読影端末でも同期を行った状態でのページングが可能であること。また、能動的に同期を解除するまでは同期状態を保持することが可能であり、再度同期操作を行う必要が無いこと。
1 | 3 | 2 | 52 | 読影を一時中断し、緊急で他症例の読映を行った場合でも、再度元の検査画像の読影を行う際には、それまでの位置合わせや多断面構成などの読影状況が自動的に復元されること。
1 | 3 | 2 | 53 | 読影中に新着画像があった場合には、画面上に通知する機能を持つこと。
1 | 3 | 2 | 54 | 当院所有の3Dアプリケーション（ZIO）のフルクライアント機能（配信機能ではなく）を相乗りし、起動連携できること
1 | 4 |  |  | 画像配信機能
1 | 4 | 1 |  | 画像配信の基本機能
1 | 4 | 1 | 1 | 既存の配信システムを継承すること。若しくは同等以上の機能を有する画像配信システムを導入すること。
1 | 4 | 1 | 2 | Webブラウザのみで画像参照機能が提供可能であるなど、極力クライアント端末の環境に依存せず、システム導入や機能追加・改修が容易なシステムであること。
1 | 4 | 1 | 3 | クライアント端末のOSはWindows11に対応していること。
1 | 4 | 1 | 4 | クライアント端末のWebブラウザは、Microsoft IE11/Edgeに対応していること。
1 | 4 | 1 | 5 | 院内すべての電子カルテ端末で画像が閲覧可能なこと。
1 | 4 | 1 | 6 | ビューワ機能として、診断用ビューワとの機能差異なく利用できること。
1 | 4 | 1 | 7 | Web表示画面からオリジナル画像データを参照できること。
1 | 4 | 1 | 8 | サムネイル画像を表示でき、目的の検査画像をマウスのドラックアンドドロップにより目的の表示エリアに表示できること。
1 | 4 | 1 | 9 | 4つ以上の異なる検査またはシリーズの画像表示が可能であること。
1 | 4 | 1 | 10 | ある検査を表示しながら当該患者の過去の検査リストを表示し、リストから選択した検査と同時に表示させることにより複数の検査の比較表示が可能であること。
1 | 4 | 1 | 11 | 階調処理・ズーム・移動ができること。
1 | 4 | 1 | 12 | 上下反転・左右回転・白黒反転ができること。
1 | 4 | 1 | 13 | 距離・角度・ROI計測ができること。
1 | 4 | 1 | 14 | CTR（心胸郭比）計測が画像表示した状態で自動で計測可能であること。
1 | 4 | 1 | 15 | 4つの異なる検査またはシリーズの検査画像の同時シネ表示ができること。
1 | 4 | 1 | 16 | DICOMマルチフレーム画像についてはDICOMタグに指定された秒間フレームの値で自動的に再生することが可能であること。画像や端末などの要因で再生速度が異なる等の制約が無いこと。
1 | 4 | 1 | 17 | 画像表示された検査のMIP/MPR画像処理表示ができること。
1 | 4 | 1 | 18 | IHEのプロファイルであるCPI(Consistent ）に準拠し、拡大、階調、アノテーションの処理を行った画像を表示可能であること。
1 | 4 | 1 | 19 | IHEのプロファイルであるKIN（Key Image Notes)に準拠し、キーイメージとコメントを表示することが可能であること。
1 | 4 | 1 | 20 | 表示された画像データをJPEGフォーマット等にてクライアント側でファイル保存できること。保存については、複数枚同時選択して保存可能であること。
1 | 4 | 1 | 21 | 表示画像保存時は患者情報を非表示状態でも保存可能であること。また、患者氏名に旧字体が含まれることで画像保存ができないなどの制約が無いこと。
1 | 4 | 1 | 22 | スタディの表示位置や変更内容（シリーズの開かれた画像、3D アンカー、計測、アノテーション、オーバレイ、ズーム、移動、反転など、特定の表示）を保存できること。保存した内容は、他のユーザーが参照できること。また保存期間に関して制限がないこと。
1 | 4 | 1 | 23 | CT/MRIの画像を時系列で5回分以上比較表示可能であること。
1 | 4 | 1 | 24 | シリーズをスクロールした際に、最後の画像の次に先頭の画像を表示する機能を有すること。
1 | 4 | 1 | 25 | 複数検査複数シリーズで、3次元の形態情報による自動位置あわせ設定でのページング機能の同期ができること。
1 | 4 | 1 | 26 | デフォルト表示レイアウトをもとに修正した画像表示レイアウトを登録できる機能を有すること。
1 | 4 | 1 | 27 | CT、MRI、PET及びNMの画像を三次元的に位置補完することにより、任意の組合せで重ね合わせが可能であること。
1 | 4 | 1 | 28 | 電子カルテ側でカルテをクローズした際に画像ビューワーを自動でクローズすること。
1 | 4 | 1 | 29 | 画像ビューワー上に、スタディタイムではなく、シリーズタイムを表示するなど、表示項目のカスタマイズができること。
1 | 4 | 1 | 30 | DICOM.SRに対応した表示機能を持つこと。
1 | 4 | 1 | 31 | ビューワーから、JPEGやPNG等の形式でローカルに保存できること。その際、匿名化が可能なこと。
1 | 4 | 1 | 32 | ビューワーから、AVI等の動画形式でローカルに保存できること。その際、匿名化が可能なこと。
1 | 4 | 1 | 33 | DICOMマルチフレーム画像参照の際には、自動で再生が開始される機能を持つこと、またユーザー単位でオンオフの切り替えができること。
1 | 4 | 1 | 34 | DICOMマルチフレーム画像参照に、2管球で同時に撮影された画像の場合には自動で対応する画像が表示され、再生時相が同期されること。
1 | 4 | 1 | 35 | 画像表示の際に自動で過去の同一モダリティ画像をロードできること。その機能をユーザー単位でオンオフできること。
1 | 4 | 1 | 36 | 2画面構成の端末で、画像ビューワーを容易に移動できること。
1 | 4 | 1 | 37 | RISのオーダー一覧、及びオーダー展開画面から、ID指定、およびAccessionNo指定で画像が参照できること。
1 | 4 | 1 | 38 | 電子カルテサーバーがダウンした場合を想定し、電子カルテシステムを介さずに電子カルテ端末から画像を参照できること。
1 | 4 | 1 | 39 | 画像参照画面から3D参照システム（ZIO）に連携できること。
1 | 4 | 1 | 40 | MPR表示の際、2軸でオブリークがかけられること。
1 | 4 | 1 | 41 | 画像表示レイアウトは、1×1から5×5程度まで任意のレイアウトが選択できること。
1 | 4 | 1 | 42 | 患者の過去画像一覧を表示した際、ビューワーに展開せずとも、サムネイルが表示できること。
1 | 4 | 1 | 43 | 画像の持つDICOMタグを閲覧できること。
1 | 4 | 1 | 44 | 画像のもつDICOMタグをCSV等の形式で出力できること。
1 | 4 | 1 | 45 | 画像に対して、高周波強調処理ができること。
1 | 4 | 1 | 46 | 画像に対して、ぼかし処理ができること。
1 | 4 | 1 | 47 | シネ画像のDICOM情報に心電図が含まれる場合には、表示できること。
1 | 4 | 1 | 48 | 画像リストに表示される検査名は、装置から出力されたStudy Descriptionではなく、RISから出力された検査名称を表示できること。
1 | 4 | 1 | 49 | ユーザー毎に画像の閲覧履歴が確認できること。また、その履歴から簡便に画像が参照できること
1 | 4 | 1 | 50 | 患者指定ではなく、日付指定でその日の画像一覧を表示できること。またモダリティタグ等でフィルタリングができること
1 | 4 | 1 | 51 | 管理端末だけでなく、あらかじめ設定をした電子カルテ端末上（10台程度）からでも画像を削除できること。また、その際には特定のパスワード等を設定できること。
1 | 5 |  |  | DICOM情報修正端末
1 | 5 | 1 |  | DICOM情報修正端末ハードウエア仕様
1 | 5 | 1 | 1 | DICOM情報修正端末は次の仕様を満たす全2式を今回調達すること。
1 | 5 | 1 | 2 | 端末のスペックは、以下と同等以上の性能を有すること。 ・CPU：Intel社製Core i3-14100 ・メモリ：16GB ・ストレージ：512GB SSD
1 | 5 | 1 | 3 | ギガビット・イーサネット・インターフェースを有すること。通信プロトコルはTCP/IPを実装すること。
1 | 5 | 1 | 4 | 画像確認用として1MカラーTFTで解像度1280 x 1024以上、サイズ19インチ以上を有すること。
1 | 5 | 1 | 5 | DVD-RＷドライブ相当を有すること。
1 | 5 | 2 |  | DICOM情報修正端末基本機能
1 | 5 | 2 | 1 | セキュリティとプライバシー保護の観点から権限を付与されたユーザーのみが作業可能であること。
1 | 5 | 2 | 2 | ウィンドウレベル／幅、拡大率、方向を簡易に調整でき、PACSに出力できること。
1 | 5 | 2 | 3 | 画像の並び順(image No.)を変更でき、PACSビューワに反映できること。
1 | 5 | 2 | 4 | 画像情報の整合性を保つためのDICOMタグ情報の修正ができ、PACSに出力できること。なお、修正可能な項目を備考欄に記載すること。
1 | 5 | 2 | 5 | DICOMプリントができる機能を有していること。
1 | 5 | 2 | 6 | 修正作業終了後、検査のステータスを変更することでユーザーが追加画像の有無を認識できること。
1 | 5 | 2 | 7 | シリーズの並び順を変更でき、PACSビューワに反映できること。
1 | 5 | 2 | 8 | 1.5.2.7は、部位情報やシリーズDescription等を参考に、自動で行えること。
1 | 5 | 2 | 9 | 画像の並び順を(image No.)を変更でき、PACSビューワに反映できること。
1 | 5 | 2 | 10 | MWM等を使用し、患者基本情報及びDICOMタグ情報の修正ができ、PACSに出力できること。
1 | 5 | 2 | 11 | PACSへの転送済み画像の表示、非表示を切り替えることが可能であること。
1 | 5 | 2 | 12 | 同一患者の複数シリーズを統合できること。
1 | 5 | 2 | 13 | 同一患者の複数シリーズを分割できること。
1 | 5 | 2 | 14 | 削除した画像データは一定期間保存され、必要があれば元に戻せること。
1 | 6 |  |  | 放射線部門レポートシステム
1 | 6 | 1 |  | 基本要件
1 | 6 | 1 | 1 | ユーザーごとにログインIDとパスワードによる認証機能を有すること。認証データは一元管理し、どの端末からのログインに際しても同一の利用環境となる機能を有すること。
1 | 6 | 1 | 2 | モダリティ別、依頼科別に分ける機能をもち、リスト上で読影要、不要などの表示をおこなえること。
1 | 6 | 1 | 3 | 定型文や保存されている検索条件、検索結果表示部の表示項目の並び順（テーブルの並び順）などを、ユーザー毎に変更・保存できること。
1 | 6 | 1 | 4 | 利用者毎にユーザーIDとパスワードによる管理および作業における権限の設定が可能であること。
1 | 6 | 1 | 5 | ユーザ情報の管理画面において、ユーザID、ユーザー名による検索が可能であること。
1 | 6 | 1 | 6 | ユーザー毎に作業できる内容の権限を設定することが可能であること。所見の記入、修正などを含む細かい権限を設定できること。
1 | 6 | 1 | 7 | 検索画面から各設定画面へ移動できること。
1 | 6 | 1 | 8 | 検索結果の一覧の複数の並び替え（ソート）が可能であること。
1 | 6 | 1 | 9 | 検索結果一覧の画面上の文字色、背景色で診断の結果や、記入済みなのか未記入なのか、など所見の状態を判断することが可能であること。文字色、背景色を設定可能なこと。
1 | 6 | 1 | 10 | 読影状態について、仮保存（中断）／完了等が文字色で判断可能であること。
1 | 6 | 1 | 11 | キー画像にはアノテーションを記載できること。また、最大で30枚まで、貼り付けることが可能であること。
1 | 6 | 1 | 12 | 貼り付けたキー画像からビューワーを呼出し、キー画像と同一のスライス画像を表示可能であること。
1 | 6 | 1 | 13 | 画像ビューワから貼りつけたキー画像の場合、キー画像からのビューワ呼び出しで、同一画像をビューワ上に展開できること。
1 | 6 | 1 | 14 | 過去の所見を表示することが可能であること。所見を開いた際に、その患者IDで過去に記入された所見（過去所見）がある場合には、自動で表示すること。過去所見の一覧から選択して表示することも可能であること。
1 | 6 | 1 | 15 | 別のユーザーが編集中の所見については、検索結果一覧上の背景を変えて表示すること。またその所見を開いて入力画面を開く際にも、ダイアログを表示し、参照モードで表示すること。
1 | 6 | 1 | 16 | 記入済みの所見（確定状態）の改訂が可能であること。また、改訂時には履歴が管理され、変更前の所見内容が参照できる仕組みであること。
1 | 6 | 1 | 17 | 所見の改訂履歴に影響を与えずに、当該所見に関するコメントを登録、編集する仕組みを有すること。また、本コメントは所見の一覧リストに表示でき、検索キーとしても使用することが可能であること。
1 | 6 | 1 | 18 | 当該患者の所見作成時に常に編集、および参照が可能な患者情報欄を所見入力画面に配置可能であること。本患者情報は所見の保存、確定処理とは独立して操作することが可能なものであること。
1 | 6 | 1 | 19 | 所見に対する関連文書を登録することが可能であること。本登録処理は所見の改訂履歴に影響を与えず、また登録できるファイルの種類には制限がないこと。
1 | 6 | 1 | 20 | 検査種別毎にレポートの記入画面（記入パネル）を指定することが可能であること。
1 | 6 | 1 | 21 | 異なる記入画面（記入パネル）で記載されたレポートを一元管理し、同一患者のレポート画面で比較、経過観察を行えること。
1 | 6 | 1 | 22 | 印刷フォームは複数登録が可能であり、検査種別と貼り付けたキー画像の枚数により最適な印刷フォームを選択することが可能であること。
1 | 6 | 1 | 23 | 印刷時、プレビュー画面での確認や印刷部数の指定が可能な機能を有すること。
1 | 6 | 1 | 24 | 所見確定処理後、一覧リストへ戻る設定が可能であること。またその設定をユーザ毎に行うことができること。
1 | 6 | 1 | 25 | 所見作成後、一覧リストに戻る際、画像ビューワの表示をクリアすることができること。
1 | 6 | 1 | 26 | 所見レポートの全データは自動的にバックアップできる機能を有すること。
1 | 6 | 1 | 27 | ショートカットキー設定が可能なこと。
1 | 6 | 1 | 28 | リスト上の選択検査(複数選択可)に対して右クリックを行うことで、お気に入りに追加が行える機能を有すること。
1 | 6 | 1 | 29 | お気に入り（カンファレンス）機能を有し、後で確認したい検査や保存しておきたい検査などを手間をかけることなく、保存する機能を有すること。
1 | 6 | 1 | 30 | RISから出力された撮影時の情報を所見入力時に参照できること。
1 | 6 | 1 | 31 | 読影用端末７式以外に、電子カルテ端末にレポート機能を相乗りし使用できること。そのライセンス数はフローティングライセンスの場合10以上、端末固定の場合30台以上とする。
1 | 6 | 1 | 32 | 電子カルテ端末相乗りの場合には、シングルサインオンによるログインが可能なこと。
1 | 6 | 1 | 33 | レポートシステムの個人設定をエクスポートできること。
1 | 6 | 2 |  | 検査検索機能
1 | 6 | 2 | 1 | 所見レポートに入力された単語の検索を行い、その単語が含まれる検査を一覧表示できる全文検索機能を有すること。
1 | 6 | 2 | 2 | AND検索、OR検索や、空検索、～を含む、含まない、などの検索する機能を有すること。膨大な量の検査にも耐えうる高度な検索機能を有すること。また、上記検索条件を保存する機能を有すること。
1 | 6 | 2 | 3 | 詳細な条件を指定して検索を行なうことが可能で、And検索、OR検索、NOT検索にも対応していること。
1 | 6 | 2 | 4 | 詳細な条件については、漢字氏名、カナ氏名、生年月日（YYYYMMDD またはYYYY/MM/DD 形式）、性別、年齢 、実施医 、主治医 、主訴（主治医と同等）、画像 （画像のあり・なし）、作成者、確認者、確認者属性 、所見状態 、検査部位 、検査目的（検査目的に記入されている文字列で検索）、オーダーNo 、入院・外来 （入院 または 外来の区分を指定して検索）、診断（診断に記入されている文字列で検索）、所見（所見に記入されている文字列で検索）、重要/不変/異常なし（いずれかの所見診断結果を指定して検索）、印刷 （印刷のあり・なしを指定して検索）等で検索可能であること。
1 | 6 | 2 | 5 | 検索条件のプリセット登録（保存）と呼び出しが可能であること。
1 | 6 | 2 | 6 | 所見状態、検査種別、依頼科、依頼医等詳細な条件を検索条件に指定可能で、その条件をユーザ毎に登録することができること。
1 | 6 | 2 | 7 | 検索プリセットの登録数に制限がないこと。先頭の６つは一覧画面上でボタン表示でき、7つ目以降は一覧表示後に選択可能であること。
1 | 6 | 2 | 8 | 検索プリセットの任意の１つを起動時の検索条件として設定できること。
1 | 6 | 2 | 9 | 検索された結果の情報を、並べ替え（ソート）して表示することが可能であること。一列のみを選択した状態での昇順・降順および複数の列を選択した状態での昇順・降順による並べ替えが可能であること。
1 | 6 | 2 | 10 | 他院からの紹介患者で検査画像はないがレポートを書きたい、などの場合にも手動で新規に所見を発行することが可能であること。
1 | 6 | 2 | 11 | 検索された結果をCSV形式ファイルに書き出しする機能を有すること。
1 | 6 | 2 | 12 | 一覧リストの自動更新機能を有すること。また、本機能のON/OFFおよび自動更新間隔の設定をユーザ毎に行うことが可能であること。
1 | 6 | 2 | 13 | 教育を目的とした、共有の患者・検査のリストを作成できること。
1 | 6 | 3 |  | 所見入力機能
1 | 6 | 3 | 1 | 検査目的、所見および診断の入力欄、それぞれに定型文を登録することが可能であること。また、任意の名前を付けて管理することができること。
1 | 6 | 3 | 2 | 所見入力画面表示時に画像ビューワが連動し、当該検査の画像を自動的に表示させることができること。
1 | 6 | 3 | 3 | 過去所見の参照は、画面が遷移することなく同一画面内でも参照する機能を有すること。また過去所見のキー画像も同一画面内で表示可能なこと。
1 | 6 | 3 | 4 | 所見記入時、参照した過去所見の内容（検査日、モダリティ、所見等）を引用することが可能であること。またその引用時の文章はユーザが自由に編集できること。
1 | 6 | 3 | 5 | 過去所見のコピーは、あらかじめコピー項目（検査目的、所見、診断、患者ID、患者カナ名、患者名、患者名アルファベット、性別、年齢、生年月日、入院・外来区分、病棟、検査日、検査時間、モダリティ、検査種別、部位、詳細部位、依頼科、依頼医、技師、依頼コメント、技師コメント、重要度、作成者、最終更新者、確定者など）を組み合わせて設定できること。
1 | 6 | 3 | 6 | 所見の画面上に、作成者、確定者、確認者を確認することが可能であること。
1 | 6 | 3 | 7 | 画像ビューワ上で表示している画像を、キー画像として、貼り付けることが可能であること。また、医療安全対策として異なる患者の画像の貼り付けを禁止することができる機能を有すること。
1 | 6 | 3 | 8 | 貼付けたキー画像の検査日付表示をon/offする機能を有すること。また、現在画像と過去画像を容易に区別する機能を有すること。
1 | 6 | 3 | 9 | 貼り付けたキー画像の並び順をドラッグ＆ドロップで変更、削除できる機能を有すること。
1 | 6 | 3 | 10 | シェーマの登録が可能で、キー画像同様の操作にて添付する機能を有すること。
1 | 6 | 3 | 11 | よく使う言い回しなどを定型文として登録可能であること。
1 | 6 | 3 | 12 | 定型文登録はユーザー毎に、所見の入力画面から、即定型文の登録がでること。モダリティや検査部位毎に登録できること。
1 | 6 | 3 | 13 | 登録された定型文はメンテナンス画面からユーザー間でコピーすることも可能であること。
1 | 6 | 3 | 14 | 一人の患者に対する所見レポートの終了時において、次患者への移動が検索一覧リストを表示することなく、ワンクリックで表示する機能を有すること。
1 | 6 | 3 | 15 | 音声入力が可能な環境として、AmiVoice（1式）を提供すること。
1 | 6 | 3 | 16 | 改訂権限のあるユーザーのみ、検査目的、技師コメント、所見、診断の枠に、内容を修正することが可能であること。
1 | 6 | 3 | 17 | 一時保存した所見を、未読影状態に戻せること
1 | 6 | 3 | 18 | 一時保存された読影内容が、レポート入力権限のないユーザーから閲覧できないこと
1 | 6 | 3 | 19 | 各ユーザーが複数のレポート入力画面プリセットをもてること モダリティ毎、もしくは任意で選択
1 | 6 | 3 | 20 | ビューワ上で計測した値を手入力することなくレポート上に転記できること
1 | 6 | 3 | 21 | 前回検査日の記載欄を報告書記入欄とは別枠で設置し、報告書記入欄を展開したときに当該検査の前回検査日が自動的に前回検査日記載欄に記入される機能を有すること。
1 | 6 | 4 |  | 所見参照機能
1 | 6 | 4 | 1 | 確定した読影レポートを院内へ配信できる機能を有していること。
1 | 6 | 4 | 2 | 一次読影・二次読影に対応する機能を有すること。二次読影者が確定した所見のみを院内に配信するなどの機能を有すること。
1 | 6 | 4 | 3 | レポートに添付したキー画像からビューワを起動することにより、対象画像を閲覧することができること。
1 | 6 | 4 | 4 | 画像ビューワ（PACS）と連携し、開いている所見と同一患者の検査画像を表示することが可能であること。その際、キー画像をクリックすることで画像ビューワを起動し当該画像の参照が可能であること。
1 | 6 | 4 | 5 | 表示している所見の修正履歴の確認が可能であること。
1 | 6 | 4 | 6 | 配信されたレポートを依頼医が見たかどうかの閲覧状態を判断することができること。また、読影医側確定後、レポート内容に改訂があった際は、依頼医の閲覧状態がリセットされる機能を有すること。
1 | 6 | 4 | 7 | 指定した患者の病理、手術結果の通知機能を有すること。通知に基づき、該当するレポートから病理、手術結果の参照ができること。
1 | 6 | 4 | 8 | 配信されたレポートの閲覧履歴が確認できること。
1 | 6 | 4 | 9 | 配信されたレポートの既読（1.6.4.6）に加え、その所見に対処したかどうかのボタンを持つこと。
1 | 6 | 4 | 10 | 予期せぬ偶発所見等のレポートに対し、通常の既読管理より一段アラートレベルを上げた重要レポートに設定できること。
1 | 6 | 4 | 11 | 診断を主目的としない手術プランニング用の検査等のレポートに対し、レポート記載時に手動で既読管理対象外に設定できること。
1 | 6 | 4 | 12 | 依頼医に対し、レポート確認の督促メッセージが出せること（自動or手動）。自動の場合、期間設定ができることが望ましい。
1 | 6 | 4 | 13 | 配信されたレポートに対し、未読期間毎にリストアップできること。 （例：2週間、1ヶ月、2ヶ月）
1 | 6 | 4 | 14 | 読影時に読影医が指定したレポートについては、レポートが作成されたタイミングで依頼医に通知する仕組みを有すること。
1 | 6 | 5 |  | その他
1 | 6 | 5 | 1 | レポートアプリケーション終了時に一時保存のレポートがある場合には、確認メッセージを表示する機能を有すること。
1 | 6 | 5 | 2 | マスター管理、シェーマ管理、アカウント管理が可能で追加・修正・削除ができること。
1 | 6 | 5 | 3 | 所見に登録されている患者情報の追加・修正・削除を行なうことが可能であること。
1 | 6 | 5 | 4 | 利用端末毎にプリンターなどの固有の設定を行なうことが可能であること。
1 | 6 | 5 | 5 | 所見をPDFにて出力できる機能を有すること。
1 | 6 | 5 | 6 | 過去のレポートを検索可能な状態で移行できること。
1 | 7 |  |  | 保守
1 | 7 | 0 | 1 | 今回調達範囲として保守契約を含むものではないが、次に想定する保守要件を担保できるベンダーであること。また、保守業務を行うに当たり必要な環境は、今回調達範囲にて整備すること。
1 | 7 | 0 | 2 | 保守範囲は、基本的に今回調達するハードウェア・ソフトウェアすべてを対象とできること。但し、当院の要望により、保守対象を選択できること。
1 | 7 | 0 | 3 | 原則24時間365日の対応ができること。
1 | 7 | 0 | 4 | 当院と協議の上策定・合意したSLAを遵守した保守サービスを提供できること。なお、当院が想定しているSLAの内容については、添付資料4「新潟市民病院 医療情報システム サービスレベル目標一覧」を参照のこと。
1 | 7 | 0 | 5 | ハードウェア・ソフトウェア共に、次期医療情報システム稼働時点から７年間の保守が可能であること。
1 | 7 | 0 | 6 | 問合せや障害連絡の窓口を明示すること。当院で不具合の原因切り分けができないような場合でも、誠意を以って対応すること。
1 | 7 | 0 | 7 | リモート接続回線使用料も保守費用に含めること。
1 | 7 | 0 | 8 | リモート保守を行った場合は、作業記録を残すと共に、当院からアクセスログ開示請求があった場合は、速やかに提出すること。
1 | 7 | 0 | 9 | 定例会議を行い、不具合のとりまとめ及び状況報告、改善要望に係る回答・提案、定期点検の結果報告等を実施すること。また、議事録を作成し、提出すること。
1 | 7 | 0 | 10 | 保守の主担当者は、提案するPACSの機能や他医療施設の運用事例に精通しているものであること。
1 | 7 | 0 | 11 | 年2回（１回8時間）の操作説明を保守に含めること。
1 | 7 | 1 |  | 通常時保守対応
1 | 7 | 1 | 1 | サーバや周辺機器の定期点検を実施すること。
1 | 7 | 1 | 2 | サーバに関しては、24時間365日の自動監視を行うこと。
1 | 7 | 1 | 3 | 定期点検や自動監視において動作異常の兆候が見られた場合は、当院に報告の上、予防保守対応を実施すること。
1 | 7 | 1 | 4 | 操作手順や機能仕様、マスタ設定手順、運用事例照会など、当院からの問合せ対応を行うこと。必要に応じて当院が主催する院内打ち合わせに参加し、機能仕様や他医療施設の事例に係る情報提供を行うこと。
1 | 7 | 1 | 5 | 他施設での障害改修状況・事例やソフトウェア・ハードウェアのアップデート情報を提供すること。特に障害に関する情報は当院へ速やかに報告した上で、改修スケジュールや改修までの暫定対処手順について当院と協議し対応すること。
1 | 7 | 1 | 6 | システムのバージョンアップ対応を年一回以上行うこと。適用の要否や運用に係る検討を含めて、保守業務の範囲で対応すること。
1 | 7 | 1 | 7 | ソフトウェアやハードウェアのアップデートや、バージョンアップに伴う資源管理を適切に行い、上記作業に伴うダウングレードの発生を防止すること。
1 | 7 | 1 | 8 | レスポンスを高速に保つため、最低限3ヶ月に1度の対応を行うこと。
1 | 7 | 1 | 9 | 電源設備法定点検など、当院都合によりシステム停止を行う場合の立ち会いを行うこと（年二回以内を想定）。
1 | 7 | 1 | 10 | 今回導入した高精細モニタについて、年2回の精度管理を保守に含めること。
1 | 7 | 2 |  | 障害時保守対応
1 | 7 | 2 | 1 | 定期点検や自動監視において障害が発見された場合は、直ちに当院に報告の上、対応作業を実施すること。
1 | 7 | 2 | 2 | 当院から障害の報告を受けた場合、直ちに原因調査など対応を開始すること。複数システムに跨る障害や、ソフトウェア・ハードウェア起因の切り分けができない場合でも、各社が協力して迅速な復旧に努めること。
1 | 7 | 2 | 3 | ソフトウェア・ハードウェア障害共に、24時間365日、障害が検知されてから60分以内に現地対応を開始できる拠点を有すること。
1 | 7 | 2 | 4 | 原因調査の結果、及び復旧方針案は遅滞なく当院に報告の上、復旧作業を実施すること。即時の原因究明や復旧対応が困難な場合、代替運用の検討を支援すること。
1 | 7 | 2 | 5 | 障害による欠損データの復旧や、システム間連携データの再送などの事後対応が必要になった場合、誠意を以って協力すること。
1 | 7 | 2 | 6 | 調査の結果、障害の原因が当院のシステム操作やマスタ設定などに起因したものであっても、復旧作業に協力すること。
1 | 7 | 2 | 7 | 障害時の迅速な原因調査や復旧作業のために、リモートを利用することは問題ないものとする。但し、リモート作業を行うことで必要な現地作業が遅滞するようなことは避けること。
1 | 7 | 2 | 8 | 影響範囲や内容について、重篤な障害の場合は、根本原因を究明した上で再発防止策を当院に報告の上、実施すること。
1 | 7 | 2 | 9 | 障害時対応のミスなどによる二次障害の発生を防ぐため、予め障害発生時の調査・対応手順を定め、これに準じた対応が可能な体制を整備すること。
2 |  |  |  | 画像取込みシステム
2 | 1 |  |  | 画像取込機能
2 | 1 | 0 | 1 | 画像取り込み機能を２ライセンス用意し、当院の電子カルテ端末２台にそれぞれ相乗りし、取り込み可能な環境を構築すること。
2 | 1 | 0 | 2 | 基本的に、次の５ステップ以内で画像取込み作業が完結すること。但し、手順が以下の順番である必要はない。 ①画像取込み機能を起動する ②メディアをメディアドライブに投入する ③データを端末上に展開する ④基幹システムからMWMで受け取った患者情報を上書きする ⑤PACSへ送信する
2 | 1 | 0 | 3 | 取込み処理実施前に、メディアの内容を確認できること。
2 | 1 | 0 | 4 | メディアに記録されたDICOMタグより、取込み対象画像に紐づけられた患者氏名、性別、生年月日などが画面に表示されること。
2 | 1 | 0 | 5 | メディアの患者情報と、MWMで基幹システムから受け取った患者情報が同一画面に並んで表示されることで、入力誤りを利用者が容易に検知できること。
2 | 1 | 0 | 6 | 基幹システムで管理されている患者情報を、MWM連携により付加して登録できること。
2 | 1 | 0 | 7 | 取込時、DICOMファイルとそれ以外のファイルを自動で識別する機能を要すること。
2 | 1 | 0 | 8 | 次の形式のファイルを取込み可能であること。 ・DICOM形式画像（非圧縮、JPEG可逆圧縮） ・DICOMマルチフレーム画像（非圧縮、JPEG可逆圧縮）
2 | 1 | 0 | 9 | 取り込み画像のモダリティコードは書き換えること無く、他院からの取り込み画像であることが容易に判別できるよう、自動でStudy Descriptionを書き換えることが出来ること。
2 | 1 | 0 | 10 | 取込処理はレスポンスに十分考慮し、300MB相当の媒体において5分以内に処理が完了すること。
2 | 1 | 0 | 11 | 取込みを行った画像データは画像サーバに保存され、当院で撮影した画像データ同様、上述の画像読影用ビューワ機能等で参照可能であること。
2 | 1 | 0 | 12 | 取込んだDICOMタグ情報は全て忠実に記録保存する機能を有すること。
2 | 1 | 0 | 13 | システム起動時のログイン機能を有し、利用者管理が可能であること。
2 | 1 | 0 | 14 | 本システムの各機能に関して、利用者毎、又は職種毎に利用制限を行うことが可能であること。
2 | 1 | 0 | 15 | 基幹システム（医事会計システム、電子カルテシステムなど）と連携して、利用者マスタ情報、患者属性情報、オーダ情報を取得することで、常に最新の情報を参照・利用できること。
2 | 1 | 0 | 16 | 電子カルテシステムからのシングルサインオンに対応可能であること。
2 | 2 |  |  | ハードウェア仕様
2 | 2 | 0 | 1 | 外付けのDVDマルチドライブを、2台用意すること。
2 | 2 | 0 | 2 | DVDマルチドライブは、DVD読み取り時に24倍速の性能を有すること。
2 | 2 | 0 | 3 | 外付けDVDマルチドライブの場合は、USB3.0に対応していること。